附件 3：采购需求

一、项目概况

项目名称：仙葫校区全自动凝血分析仪、崩解时限测定仪采购项目（编号：GUCM-2026-XJ-00*-Lwj）采购内容：全自动凝血分析仪、崩解时限测定仪等全部。

二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 全自动凝血分析仪 | 品牌：赛科希德 型号：SF-8100C | 技术参数： ▲1.测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法 2.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、LA、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等 3.测试位：≥8个，兼容多种方法学检测 ▲4.检测速度：PT单项≥360个测试/小时 5.加样针：试剂针、样品针双针独立，均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定 6.试剂位：≥36个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂位倾角设计，减少试剂损耗 ▲7.样品位：≥60个，具有到位检测、指示灯提示功能，支持任意原试管，均可做急诊 8.测试杯：一次装载1000个以上，可不间断自动连续进杯 9.接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能 10.温度控制：仪器内部环境温度自动监控，自动修正补偿 11.测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能 12.数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果 13.安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能 ▲14.测量重复性：部分凝血活酶时间（APTT） / （s） 正常样本≤3.0%、异常样本≤5.0% ，D－二聚体（D-Dimer）/（μg/ml）正常样本≤7.5%、异常样本≤5.0%。 | 台 | 1 |
|  | 崩解时限测定仪 | 黄海药检 型号：LB-2D | 技术参数: ▲1、崩解吊篮：2组 (6管) 2、吊篮升降频率：30~32次/分钟 ▲3、吊篮升降振幅：55±1.0mm ▲4、筛网至杯底最小距离：25±2.0mm 5、筛网孔径：标配2.0mm，可选配0.42mm、0.71mm、1.0mm 6、调温范围：室温~45.0°C 7、温度分辨率：0.1℃ 8、控温精度：≤±0.3°C 9、崩解时限点：≤15次 10、崩解计时时间：≤9999分钟 11、电源：AC220V±10%，50Hz | 台 | 1 |

| 二、▲商务需求 |  |
| --- | --- |
| 服务地点 | 广广西中医药大学仙葫校区指定地点。 |
| 质保期 | ≥2自最终验收合格之日起计算≥2年 |
| 付款方式 | - 全部货物安装验收合格后 15 个工作日内，凭全额增值税普通发票一次性支付（财政封账、假期顺延）。 |
| 报价方式 | 人民币包干报价，含产品、运输、装卸、安装、辅材、调试、保险、检测、税费、售后服务等全部费用 |
| 售后服务要求 | 1、1.故障响应：接到通知24 小时内到场，24 小时内维修完毕。 - 2.紧急抢修：24 小时内到场并排除故障。 3 . 3.维修保障：同一产品经 2 次维修仍不能正常使用，供应商免费更换，更换部件重新计算质保期。 4.质保期内：免费上门、免费维修、免费更换非人为损坏配件。 |
| 验收要求 | - 1.到货验收：核对品牌、材质、数量、规格，不符合要求 2 日内更换补齐。 - 2.安装调试：供应商负责安装、培训，全程安全施工，承担安全责任。 - 3.最终验收：安装完成后双方共同验收，供应商必须在场；不合格 2 日内整改并重新验收。 - 4.货物风险自最终验收合格之日起由采购人承担。 |
| 违约责任 | - 1.逾期交付 / 安装：每日按合同总额 1%支付违约金；逾期超 7 日，采购人可解除合同，供应商支付合同总额20% 违约金。 - 2.产品不符合要求：采购人有权拒收、退货、更换或降价；拒绝整改的，采购人可单方解约，供应商支付合同总额 20% 违约金。 - 3.未履行保修义务：每次支付合同总额 3‰违约金，采购人可委托第三方维修，费用由供应商承担。 违约方赔偿守约方全部经济损失 |